1.pielikums

Ministru kabineta

2014.gada __._____

noteikumiem Nr.___

Diagnostikas standartlīmeņi

##### 1. Diagnostikas standartlīmeņi rentgenogrāfijā

| Nr. p.k. | Izmeklējamais objekts | Projekcija | Ieejas virsmas doza1 pacientam vienā rentgenogrāfijā (mGy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jostas skriemeļi | Mugurējā (AP) projekcija | 10 |
|  |  | Sānu (LL) projekcija | 30 |
|  |  | Lumbosakrālā pāreja ar slīpu kraniāli vērstu staru kūli | 40 |
| 2. | Vēdera dobums | Mugurējā (AP) projekcija | 10 |
| 3. | Iegurnis | Mugurējā (AP) projekcija | 10 |
| 4. | Gūžas locītava | Mugurējā (AP) projekcija | 10 |
| 5. | Krūšu kurvis | Priekšējā (PA) projekcija | 0,4 |
|  |  | Sānu (LL) projekcija | 1,5 |
| 6. | Piena dziedzeris | Kraniokaudālā (CC) projekcija (ar režģi) | 10 |
|  |  | Mediolaterālā slīpā (MLO) projekcija (ar režģi) | 10 |
|  |  | Sānu (LL) projekcija (ar režģi) | 10 |
| 7. | Urīnceļu sistēma: |  |  |
| 7.1. | pirms kontrastvielas ievades |  | 10 |
| 7.2. | pēc kontrastvielas ievades |  | 10 |
| 8. | Krūšu skriemeļi | Mugurējā (AP) projekcija | 7 |
|  |  | Sānu (LL) projekcija | 20 |
| 9. | Zobi | Intraorālā projekcija | 7 |
|  |  | Mugurējā (AP) projekcija | 5 |
| 10. | Galva | Priekšējā (PA) projekcija | 5 |
|  |  | Sānu (LL) projekcija | 3 |

Piezīme.

1 Jonizējošā starojuma doza gaisā (mGy) kopā ar izkliedēto starojumu pie ieejas virsmas atbilst filmas ekrāna kombinācijai ar relatīvo jutīgumu 200. Augsta jutīguma filmas ekrāna kombinācijai (400–600) vērtība jāsamazina divas līdz trīs reizes.

2. Diagnostikas standartlīmeņi rentgenogrāfijā pediatrijā1

| Nr. p.k. | Izmeklējamais objekts | Projekcija | Ieejas virsmas doza2 pacientam vienā rentgenogrāfijā (mGy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krūšu kurvis | Priekšējā (PA) projekcija | 0,10 |
|  |  | Mugurējā (AP) projekcija | 0,10 |
|  |  | Sānu (LL) projekcija | 0,20 |
|  |  | Mugurējā (AP) projekcija jaundzimušajiem | 0,08 |
| 2. | Galva | Priekšējā/mugurējā (PA/AP) projekcija | 1,50 |
|  |  | Sānu (LL) projekcija | 1,00 |
| 3. | Iegurnis | Mugurējā (AP) projekcija | 0,90 |
|  |  | Mugurējā (AP) projekcija zīdaiņiem | 0,20 |
| 4. | Vēdera dobums | Mugurējā/priekšējā (AP/PA) projekcija ar vertikālo/horizontālo staru kūli | 1,00 |

Piezīmes.

1 Jonizējošā starojuma doza gaisā (mGy) paredzēta piecus gadus vecam bērnam, citos gadījumos veic korekcijas, ņemot vērā pacienta vecumu un masu.

2 Jonizējošā starojuma doza gaisā (mGy) kopā ar izkliedēto starojumu pie ieejas virsmas atbilst filmas ekrāna kombinācijai ar relatīvo jutīgumu 200. Augsta jutīguma filmas ekrāna kombinācijai (400–600) vērtību samazina divas līdz trīs reizes.

3. Diagnostikas standartlīmeņi datortomogrāfijā

| Nr. p.k. | Pārbaudes veids | Vienas manipulācijas (daudzu griezumu) vidējā jonizējošā starojuma doza1 (mGy) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Galva | 50 |
| 2. | Jostas skriemeļi | 35 |
| 3. | Vēdera dobums | 25 |

Piezīme.

1 Nosaka mērījumos no ūdens ekvivalenta materiāla izgatavotam galvas fantomam, kura garums pa rotācijas asi ir 15 cm, diametrs 16 cm, un no ūdens ekvivalenta materiāla izgatavotam vēdera dobuma fantomam, kura garums ir 15 cm, diametrs 30 cm.

4. Diagnostikas standartlīmeņi mamogrāfijā

| Nr. p.k. | Piena dziedzera vidējā jonizējošā starojuma doza katrā kraniokaudālajā projekcijā1 (mGy) |
| --- | --- |
| 1. | Ar režģi | 3 |
| 2. | Bez režģa | 1 |

Piezīme.

1 Noteikta krūtij, kas saspiesta līdz 4,5 cm biezumam un sastāv no 50 % dziedzeraudu un 50 % taukaudu, izmantojot filmas un ekrāna sistēmu rentgenspuldzi ar molibdēna anodu un molibdēna filtru.

5. Diagnostikas standartlīmeņi rentgenoskopijā

| Nr. p.k. | Darbību veids | Dozas jauda ieejas virsmai1 (mGy/min) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rentgenoskopija ar normālu staru slodzi | 25 |
| 2. | Rentgenoskopija ar lielu staru slodzi2 | 100 |

Piezīmes.

1  Jonizējošā starojuma doza gaisā (mGy) kopā ar izkliedēto jonizējošo starojumu pie ieejas virsmas.

2  Rentgenoskopiskie izmeklējumi, kuriem radioloģiskās aparatūras aprīkojumā papildus paredzēta iespēja veikt rentgenoskopiju ar lielu staru slodzi, kuru bieži izmanto invazīvajā radioloģijā.

6. Diagnostikas standartlīmeņi kodolmedicīnā

| Nr. p.k. | Izmeklējamais orgāns vai scintigrāfijas veids | Radio-nuklīds | Ķīmiskā forma | Ievadāmās devas maksimālā kopējā radioaktivitāte vienam izmeklējumam (MBq) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skelets | 99mTc | Fosfāti un citi fosfora savienojumi | 600 |
| 2. | Skelets (vienfotona emisijas datortomogrāfija SPECT) | 99mTc | Fosfāti un citi fosfora savienojumi | 800 |
| 3. | Sarkanās kaulu smadzenes | 99mTc | Koloīds | 400 |
| 4. | Galvas smadzenes (statiska) | 99mTc | Nātrija pertehnetāts | 500 |
|  |  | 99mTc | Dietilēn-triamino-penta-acetāts (DTPA), glukonāts un glukoheptonāts | 500 |
| 5. | Galvas smadzenes (vienfotona emisijas datortomogrāfija SPECT) | 99mTc | Nātrija pertehnetāts | 800 |
|  |  | 99mTc | Dietilēn-triamino-penta-acetāts (DTPA), glukonāts, glukoheptonāts | 800 |
|  |  | 99mTc | Eksametazīms | 500 |
| 6. | Galvas smadzeņu radionuklīdā angiogrāfija | 133Xe | Nātrija hlorīda izotonisks šķīdums | 400 |
|  |  | 99mTc | Heksametilpropilēna amīna oksīms (HMPAO) | 500 |
| 7. | Cisternogrāfija | 111In | Dietilēn-triamino-penta-acetāts (DTPA) | 40 |
| 8. | Asaru dziedzeri un to drenāža | 99mTc | Nātrija pertehnetāts | 4 |
|  |  | 99mTc | Iezīmēts koloīds | 4 |
| 9. | Vairogdziedzeris | 99mTc | Nātrija pertehnetāts | 200 |
|  |  | 123I | Jodīds | 20 |
| 10. | Vairogdziedzera metastāzes | 131I | Jodīds | 400 |
| 11. | Epitēlijķermenīši | 201Tl | Tallija hlorīds | 80 |
| 12. | Plaušu perfūzija | 81mKr | Ūdens šķīdums | 6000 |
|  |  | 99mTc | Cilvēka seruma albumīns (makroagregāti vai mikrosfēras) | 100 |
|  |  | 133Xe | Nātrija hlorīda izotonisks šķīdums | 200 |
|  |  | 127Xe | Nātrija hlorīda izotonisks šķīdums | 200 |
| 13. | Plaušas (vienfotona emisijas datortomogrāfija SPECT) | 99mTc | Cilvēka seruma albumīna makroagregāti (MAA) | 200 |
| 14. | Plaušu ventilācija | 81mKr | Gāze | 6000 |
|  |  | 99mTc | Dietilēn-triamino-penta-acetāta (DTPA) aerosols | 80 |
|  |  | 133Xe | Gāze | 400 |
|  |  | 127Xe | Gāze | 200 |
| 15. | Aknas | 99mTc | Koloīds | 80 |
| 16. | Aknas (vienfotona emisijas datortomogrāfija SPECT) | 99mTc | Koloīds | 200 |
| 17. | Aknas un žultsceļi | 99mTc | Iminodiacetāta atvasinājumi (IDA) | 150 |
| 18. | Liesa | 99mTc | Denaturēti eritrocīti | 100 |
| 19. | Asins pirmā pasāža caur sirdi | 99mTc | Nātrija pertehnetāts | 800 |
|  |  | 99mTc | Dietilēn-triamino-penta-acetāts (DTPA), glukonāts, glukoheptonāts | 800 |
|  |  | 99mTc | Globulīna-3 makroagregāti (MAG3) | 400 |
| 20. | Sirds dobumi un asinsvadi | 99mTc | Cilvēka seruma albumīns | 800 |
|  |  | 99mTc | Iezīmēti eritrocīti | 800 |
| 21. | Miokards | 99mTc | Fosfonāti un fosfātu savienojumi |  |
|  |  | 99mTc | Izonitrili | 300 |
| 22. | Miokards (vienfotona emisijas datortomogrāfija SPECT) | 201Tl | Hlorīds | 100 |
|  |  | 99mTc | Fosfonāti un fosfātu savienojumi | 800 |
|  |  | 99mTc | Izonitrili | 600 |
| 23. | Siekalu dziedzeris un kuņģis | 99mTc | Nātrija pertehnetāts | 40 |
| 24. | Mekela divertikuls | 99mTc | Nātrija pertehnetāts | 400 |
| 25. | Kuņģa un zarnu trakta asiņošana | 99mTc | Koloīds | 400 |
|  |  | 99mTc | Eritrocīti | 400 |
| 26. | Kuņģa iztukšošanās | 99mTc | Neabsorbējamie savienojumi | 12 |
|  |  | 111In | Neabsorbējamie savienojumi | 12 |
|  |  | 113mIn | Neabsorbējamie savienojumi | 12 |
| 27. | Barības vada pasāža un atvilnis | 99mTc | Neabsorbējamie savienojumi | 40 |
|  |  | 99mTc | Koloīds | 40 |
| 28. | Nieru statiskā scintigrāfija | 99mTc | Dimerkapto-sukcīnskābe (DMSA) | 160 |
| 29. | Nieru radionuklīdā angiogrāfija un dinamiskā scintigrāfija | 99mTc | Dietilēn-triamino-penta-acetāts (DTPA), glukonāts un glukoheptonāts | 350 |
|  |  | 99mTc | Globulīna-3 makroagregāti (MAG3) | 100 |
|  |  | 123I | O-jodhipurāns | 20 |
| 30. | Virsnieres | 75Se | Seleno-holesterols | 8 |
| 31. | Audzējs vai abscess | 67Ga | Citrāts | 300 |
|  |  | 201Tl | Hlorīds | 100 |
|  |  | 99mTc | Dimerkapto-sukcīnskābe (DMSA) | 400 |
| 32. | Abscesi | 99mTc | Ar eksametazīmu iezīmētie leikocīti | 400 |
|  |  | 111In | Iezīmēti leikocīti | 20 |
| 33. | Audzējs | 99mTc | Dimerkapto-sukcīnskābe (DMSA) | 400 |
| 34. | Neiroektodermālie audzēji | 123I | Meta-jod-benzil-guanidīns (MIBG) | 400 |
|  |  | 131I | Meta-jod-benzil-guanidīns (MIBG) | 20 |
| 35. | Limfmezgli | 99mTc | Iezīmēts koloīds | 80 |
| 36. | Trombi asinsvados | 111In | Iezīmēti trombocīti | 20 |

7. Diagnostikas standartlīmeņi kodolmedicīnā pediatrijā

| Nr. p.k. | Radionuklīds | Ievadāmās devas minimālā kopējā radioaktivitāte1 bērnam (MBq) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 67Ga – citrāts (audzēji) | 10 |
| 2. | 123I - amfetamīns (smadzenes) | 18 |
| 3. | 123I – hipurāns (nieres) | 10 |
| 4. | 123I - jodīds (vairogdziedzeris) | 3 |
| 5. | 123I - meta-jod-benzil-guanidīns (MIBG) (audzējs) | 35 |
| 6. | 131I - meta-jod-benzil-guanidīns (MIBG) (audzējs) | 35 |
| 7. | 99m Tc - albumīns (sirds) | 80 |
| 8. | 99m Tc - koloīds (aknas, liesa un sarkanās kaula smadzenes) | 15 |
| 9. | 99mTc - koloīds (kuņģa atvilnis) | 10 |
| 10. | 99mTc - dietilēn-triamino-penta-acetāts (DTPA) (nieres) | 20 |
| 11. | 99mTc - dimerkapto-sukcīnskābe (DMSA) (nieres) | 15 |
| 12. | 99mTc – fosfora savienojumi (skelets) | 40 |
| 13. | 99mTc - denaturētie eritrocīti (liesa) | 20 |
| 14. | 99mTc – IDAs derivāti (žults izvadceļi) | 20 |
| 15. | 99mTc - heksametilpropilēna amīna oksīms (HMPAO) (smadzenes) | 100 |
| 16. | 99mTc - heksametilpropilēna amīna oksīms (HMPAO) (iekaisums) | 40 |
| 17. | 99mTc - cilvēka seruma albumīna makroagregāti (MAA) vai mikrosfēras (plaušas) | 10 |
| 18. | 99mTc - globulīna-3 makroagregāti (MAG3) (nieres) | 15 |
| 19. | 99mTc - pertehnetāts (mikcijas cistouretrogrāfija) | 20 |
| 20. | 99mTc - pertehnetāts (pirmā pasāža) | 80 |
| 21. | 99mTc - pertehnetāts (Mekela divertikuls un ektopiska kuņģa gļotāda) | 20 |
| 22. | 99mTc - pertehnetāts (vairogdziedzeris) | 10 |
| 23. | 99mTc - iezīmēti eritrocīti (asins gultnes vizualizēšanai) | 80 |

Piezīme.

1 1/10 no kopējās radioaktivitātes, kas paredzēta pieaugušajam.

8. Pacientiem ievadāmās devas kopējās radioaktivitātes  pārrēķina koeficienti bērniem

| Nr. p.k. | Bērna masa (kg) | Pārrēķina koeficients | Nr. p.k. | Bērna masa (kg) | Pārrēķina koeficients |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | 0,1 | 15. | 30 | 0,62 |
| 2. | 4 | 0,14 | 16. | 32 | 0,65 |
| 3. | 6 | 0,19 | 17. | 34 | 0,68 |
| 4. | 8 | 0,23 | 18. | 36 | 0,71 |
| 5. | 10 | 0,27 | 19. | 38 | 0,73 |
| 6. | 12 | 0,32 | 20. | 40 | 0,76 |
| 7. | 14 | 0,36 | 21. | 42 | 0,78 |
| 8. | 16 | 0,40 | 22. | 44 | 0,80 |
| 9. | 18 | 0,44 | 23. | 46 | 0,82 |
| 10. | 20 | 0,46 | 24. | 48 | 0,85 |
| 11. | 22 | 0,50 | 25. | 50 | 0,88 |
| 12. | 24 | 0,53 | 26. | 52-54 | 0,90 |
| 13. | 26 | 0,56 | 27. | 56-58 | 0,95 |
| 14. | 28 | 0,58 | 28. | 60-62 | 1,00 |

#### Vides aizsardzības un reģionālās

#### attīstības ministrs 							E.Cilinskis

Iesniedzējs:

#### Vides aizsardzības un reģionālās

#### attīstības ministrs 							E.Cilinskis

Vīza: Valsts sekretārs                                                         G.Puķītis

28.02.2014. 09:10

1260

D.Šatrovska

67026521; dace.satrovska@varam.gov.lv